## Slide 1
6、张玉双（项目周报提交日期：2017-8-13）
序号 | 项目名称
6-1 | 自助机研发

## Slide 2
6-1、内部项目：自助机研发-成本管理
项目经理 | 成本统计日期 | 合同预算（元） | 累计实施成本（元） | 完成预算比例 | 上周人工成本（元） | 工作量完成比例
张玉双 | 2017-8-8 | 622,100 | 930,993 | 157%＋3 | 66674 | 96%

## Slide 3
序号 | 阶段及关键任务 | 资源 | 状态指标 | 状态描述 | 开始日期 | 完成日期
1 | 准备阶段 |  | 100% |  | 2016-12-15 | 2017-2-19
1-4 | 昆华HIS端前置平台开发技术及接口论证 |  | 100% | 已做初步沟通，下一步详细沟通。初步沟通后，肖允伟及志强了解了更多信息后才做的进一步沟通，最后决定使用温附一正在开发的统一接口平台。 | 2017-2-10 | 2017-2-19
2 | 研发第一阶段 |  | 100% | 完成日期延迟8天。调整为本阶段的最晚完成日期 | 2017-1-3 | 2017-6-8
2-1 | 联调硬件接口 |  | 100% | 老样机硬件不用再联调 | 2017-1-3 | 2017-3-15
2-2 | 功能开发 |  | 100% | 已完成界面框架、办理就诊卡、自助建档、预约签到、预约医生、预约查询、缴费、预存、缴费、住院相关功能 | 2017-1-3 | 2017-2-20
2-3 | 联调正式上线的自助机硬件 | 夏纬一、樊扬 | 100% | 真机硬件调试已完成 | 2017-3-20 | 2017-4-21
2-4 | 自助机与昆华HIS的接口开发及联调 | 张玉双、夏纬一 | 100% |  | 2017-3-1 | 2017-5-19
6-2、内部项目：自助机研发-进度管理

## Slide 4
序号 | 阶段及关键任务 | 资源 | 状态指标 | 状态描述 | 开始日期 | 完成日期
2-5 | 各银行接口联调 | 张玉双 | 100% | 完成日期延迟8天。 1、广发退款接口开发完成，已部署上线。招行退款接口开发完成，准备6月3日晚部署上线。 | 2017-3-1 | 2017-6-3
2-6 | 医保接口联调 | 张玉双、杨富贵 | 100% | 完成日期延迟6天。1、已部署上线运行。 | 2017-3-10 | 2017-6-1
6-3、内部项目：自助机研发-进度管理

## Slide 5
序号 | 阶段及关键任务 | 资源 | 状态指标 | 状态描述 | 开始日期 | 完成日期
2-7 | 昆华集成测试及压力测试 | 张玉双、夏纬一、樊扬 | 100% | 完成日期延迟8天。 已完成基本测试，部署上线。但测试力度仍然不够，在使用初期可能出现的问题会比较多。 | 2017-4-20 | 2017-6-2
2-8 | 在昆华项目中开始预发卡 | 张玉双、夏纬一、樊扬 | 100% | 开始日期延迟4天，完成日期推迟至整体上线日期 | 2017-5-30 | 2017-6-1
3 | 研发第二阶段 | 张玉双、夏纬一、樊扬 | 20%+10 | 完成日期延迟20天。因第一阶段上线问题较多，研发投入资源不足，影响第二阶段完成时间 | 2017-6-26 | 2017-8-15
3-1 | 明细对账及报表展示 | 张玉双，刘夕鸣 | 70%+5 | 明细对账功能完成，根据对账结果生产新格式对账报表，格式待财务确认。 待PB研发组安排人员开发，任务完成日期+15 | 2017-6-26 | 2017-8-10
3-2 | 退款异常（退汇）处理 | 张玉双 | 50% | 已开发招行退汇查询接口，广发接口未提供；已通过医院财务与银行沟通，加快接口提供；任务完成日期+10 | 2017-6-26 | 2017-8-20
3-3 | 管理、监控、运维功能开发 | 夏纬一、张玉双、P1 | 30%+10 | 因自助机功能整体完善改造，管理及监控功能开发延迟，任务完成日期+25 | 2017-7-10 | 2017-9-1
3-4 | 管理、监控、运维功能集成测试 | 夏纬一、张玉双、P1 | 0% | 因自助机功能整体完善改造，管理及监控功能开发延迟。任务完成日期+25 | 2017-8-5 | 2017-9-10
6-4、内部项目：自助机研发-进度管理

## Slide 6
序号 | 阶段及关键任务 | 资源 | 状态指标 | 状态描述 | 开始日期 | 完成日期
4 | 云南昆华上线产品完善 | 张玉双、夏纬一、樊扬 | 78%+2 | 一、上周硬件平均故障率：0.11% 二、上周软件平均故障率：0.05% 三、上周平均总故障率：0.19% 四、上周解决的硬件问题： 1、调节凭条打印机传感器间距，感应不到纸的情况减少，提高了纸的使用率。 五、当前硬件主要问题： 1、凭条卡纸依然存在。切刀变形无法切纸；卡导纸口等； 2、报告打印机卡纸严重，具体包括导纸口卡纸和接收指令无响应，更换导纸口无明显改善； 六、上周解决的软件问题： 1、清钞记录导入导出功能； 2、7月份对账记录； 3、身份证办卡提醒功能； 七、当前软件主要问题： 1、对账报表待开发； 2、广发退汇查询接口 3、界面因硬件接口不稳定导致卡死 4、硬件接口错误、网络超时等导致现金充值错账，具体原因在跟进； 5、由于用户选错退款方式或刷错身份证，导致退款失败问题； | 2017-5-26 | 2017-8-15
6-5、内部项目：自助机研发-进度管理

## Slide 7
5 | 大庆龙南上线产品完善 | 张玉双、夏纬一、樊扬 | 20%+5 | 一、需求确认 1、已完成硬件、业务功能确认； 2、已搭建测试环境，提出生产环境要求； 3、医保卡、就诊卡、身份证读卡器厂商已提供硬件接口程序 4、Webservice、Socket接口需求已对接； 5、建行接口初步确认不可用，与窗口POS集成商完成业务场景讨论，确认其借款可用，具体方案评审中； 二、定制开发 1、已完成医保卡、就诊卡、身份证读卡器接口开发 2、Webservice接口调试中 | 2017-7-10 | 2017-8-31
序号 | 阶段及关键任务 | 资源 | 状态指标 | 状态描述 | 开始日期 | 完成日期
6-5、内部项目：自助机研发-进度管理

## Slide 8
序号 | 风险类型 | 风险级别（可以选择超高、高、中） | 风险因素描述 | 解决措施 | 上周动态
1 | 成本超预算风险 | 超高 | 1、自助机硬件厂商更换，所有硬件全部重新开发联调； 2、与温附一沟通后在原设计功能基础上增加了几个功能； 3、由于昆华本地业务模式导致HIS及自助机很多功能发生变更； 4、对账模块功能变更。因温附一支持不够，自助机对账模块把HIS窗口渠道的对账也纳入了进来。现在的对账模块相当于一个独立的对账系统，负责自助机及HIS的所有对账。 5、昆华及大庆项目实施成本未拆分 | 提交公司审核补充预算计划 | 补偿预算及大庆龙南医院自助机实施项目已审批通过，后续按新成本计划执行；
2 | 操作系统版权风险 | 中 | 现在自助机上全部安装的是盗版win7 | 暂行解决方案时由硬件厂商提供注册功能，定期注册。 | 已对过期系统重新注册。
3 | 大庆-建行接口风险 | 超高 | 当前建行已提供接口不符合自助机实施要求，对接周期可能会延迟。 | 与建行相关技术人员具体确认接口内容。 | 初步确认建行接口不可用，与窗口POS集成商完成业务场景讨论，确认其借款可用，具体方案评审中。
6-6、内部项目：自助机研发-风险管理

## Slide 9
序号 | 质量类型 | 质量级别（可以选择中、低、差） | 质量问题描述 | 解决措施 | 上周动态
1 | 功能质量 | 低 | 每天都有统计报告，软件故障率扔在3%左右，有些问题目前还没有找到根本原因 | 让张玉双和夏纬一将日常运维工作交接给其他人，尽快查找和修复软件故障 | 已相关统计工作交接
2 | 代码质量 | 中 | 保障统一书写规范及代码质量 | 每周代码回顾 | 已跟踪
3 | 硬件质量 | 中 | 联测中发现触摸屏有两次出现反应迟钝，需要插拔触摸屏usb插口才能恢复，厂商推测是开关门震动导致的接口松动。 | 解决方法是为触摸屏usb接口打上热熔胶。此方法能否最终解决这个问题，还需要以后密切跟踪。 | 打上热熔胶已解决此问题。风险解除。下一批机器需从设计上解决此问题。
4 | 硬件质量 | 中 | 潘处提出钞箱可能存在隐患，经通过与施健（温附一自助机主要开发人员）沟通，主要隐患如下： 短款，主要因为硬件有时候不能正常返回吞钞状态； 旧钞卡钞； 程序轮询调用钞箱Dll导致机器资源耗尽； 临界点吞钞可能出现问题导致短款，即打开入钞口到接近超时时间时塞入钞票，可能出现吞钞而不返回吞钞状态的情况。 | 加强钞箱压力测试及临界点测试，发现问题及时解决。 | 暂未出现大量硬件故障，还需继续观察。
6-7、内部项目：自助机研发-质量管理

## Slide 10
序号 | 质量类型 | 质量级别（可以选择中、低、差） | 质量问题描述 | 解决措施 | 上周动态
5 | 硬件质量 | 中 | 凭条打印机、报告打印机卡纸严重，增加对接软口，无明细改善。 | 每天针对问题作出分析，上报厂商 | 部分更换导纸口，报告单卡导纸口现象减少，存在纸质脱轨情况，卡纸未根本解决。
6-8、内部项目：自助机研发-质量管理

## Slide 11
序号 | 质量类型 | 质量级别（可以选择中、低、差） | 质量问题描述 | 解决措施 | 上周动态
6 | 下一批次硬件质量 | 低 | 为解决现有硬件质量问题，需要在下一批次自助机中更换配件或更改设计 | 1、更换证卡打印机型号及证卡打印机供应商； 2、更换凭条打印机为具备防拉、防堵功能的机型； 3、更换具备更大纸盒容量的报告打印机； 4、修改设计缺陷（如凭条打印机很难对准出纸口、报告打印机导纸口容易因震动导致错位、身份证延长线容易松动、触摸屏USB口容易因震动松动等问题），并要求设计方案需要考虑如何应用到现有机型； 5、医保卡需要改为吞卡式。 | 
6-8、内部项目：自助机研发-质量管理

## Slide 12
序号 | 客户类型 | 满意程度（可以选择满意、一般、不满意、差） | 客户满意度反馈描述 | 解决措施 | 上周动态
1 | 银行人员 | 一般 | 招行提出未降低医院工作量，同时，反馈问题未跟进解决； | 建立有效沟通机制。 | 召开医院财务与银行三方会议，明确提出相关问题，并给出解决建议；明确沟通机制，指定银行沟通负责人；
2 | 医院领导 | 一般 | 医院财务针对系统功能，如患者消费明细展示、短信提醒、退款退汇，对账等，提出相关意见 | 建立问题跟踪表，及时跟进解决问题； | 
3 | 医院信息科 |  |  |  | 
4 | 患者 |  |  |  | 
6-9、内部项目：自助机研发-客户满意度