## Sheet1
编号 | 设备名称 | 问题描述 | 解决方案 | 结果
2017-05-19
1 | 证卡打印机 | 1、卡就诊卡，17台出现卡卡现象 2、发卡口偏低，不出卡，4台比较严重 3、1台物理开关故障，无法关闭证卡打印机（ZH012） | 1、根据供应商技术人员提供的新方式修改程序，重新复测 2、重新调整发卡口 3、更换证卡打印机
2 | 报告打印机 | 1、3台打印机显示打印机不存在，经查是因为机器重启后出现两台打印机，真正与硬件对应的打印机变成“XX打印机 副本”，导致打印程序调用失败 2、2台打印机打印中仍弹出打印提示，原因同上 3、5台出现卡纸现象，分析发现属于设计缺陷，打印机导纸口不固定，机器开盖震动致使导纸口与出纸口对不齐，导致卡纸。 | 1、修改程序，不特殊指定打印机，使用系统默认打印机 2、同上 3、后续机型从设计上解决此问题，解决方案想办法应用到现有机型。目前上线阶段必须注意开盖轻放，并在合盖前仔细调整导纸口位置
3 | 凭条打印机 | 3台卡纸，发现主要原因是不小心用手堵住了出纸口或在未切纸时拉扯凭条 | 此批机器无法解决，以后机型必须更换具备防拉防堵功能的凭条打印机机型
4 | 主机 | 3台自助机开机进入自检界面，经查是因为非正常直接拔电源并直接关掉UPS电源所致 | 连接键盘后在自检界面选择进入系统。以后操作必须规范，严禁非正常关机。 | 形成操作规范
5 | 身份证读卡器 | 4台不灵敏，2台接触不良，使用胶带固定连接线后还会因为开盖拉扯造成连接线接口松动 | 开盖操作需相当注意。发现不灵敏检查接头并重新插拔接紧。
2017-05-18
1 | 证卡打印机 | 培训实操自助机证卡打印机仍然间歇性出现问题，用于测试的一台自助机卡卡问题比较严重。前两天的一些解决方案均不能真正解决卡卡问题。 | 协调厂商技术人员到现场支持 | 厂商技术人员已于19日下午到场
2017-05-17
1 | 证卡打印机 | ZH032 卡就诊卡 | 色带为工厂验收时使用的测试回收色带，估计是工人忘记更换，导致卡卡，需更换色带。 | 已更换
2 | 身份证读卡器 | GF006 读取失败 | 产品设计时身份证读卡器使用了延长线，延长线接口因震动导致松动，致使身份证读卡器连接线接触不良。这批机器暂时通过接口处缠绕胶布的方式解决，以后生产的机器需从设计上解决这个问题。 | 绝大部分恢复正常
3 | 证卡打印机 | GF002 卡就诊卡 | 驱动程序异常，明天继续跟踪调试。
2017-05-16
1 | 触摸屏 | GF038 触摸屏连接线接触不良 | 更换连接线，厂家已邮寄更换件 | 已更换
2 | LED屏 | ZH003 花屏 | 更换LED屏，厂家已邮寄更换件
3 | 触摸屏 | GF014 闪屏 | 更换VGA数据线 | 已更换
4 | 证卡打印机 | ZH010 缺少色带 | 厂家已邮寄
2017-05-15
1 | 证卡打印机 | 1、无法打印文字（1台） 2、发卡时出现卡就诊卡现象，无法出卡（卡箱未发卡、就诊卡卡在排卡区）（2台） 3、多次制卡会出现卡卡现象（10次制卡左右）（1台） | 1、明天重点测试，统计问题点后反馈厂商。 2、卡数量当前最多100张，考虑机器内部空间及发卡机是否可增加卡槽。 | 1、调整证卡打印机驱动设置，重新设置设定色带key，解决。 2、明天针对每台验收的机器进行连续发卡压力测试。 3、同上
2 | 凭条打印 | 1、卡纸现象，多次打印，上次未取走凭条，下次打印会出现出纸口卡纸现象 | 程序调试 | 验收时调整每台凭条打印机出纸口位置，解决。
3 | 屏幕 | 1、屏幕多次出现断电现象，需重新插拔并重启机器（1台） | 重点测试，排查问题 | 经检测是主板供电口未插紧，插紧后解决此问题。
4 | 打印机 | 出现卡纸现象，排除废纸操作复杂（1台） | 1、打印纸张最多250张 2、多机器压力测试 | 调整出纸口，每台机器验收时连续打印6张以上报告，暂未出现卡纸现象。
5 | 触摸屏 | 操作不灵敏，需多次点击 | 粘合剂固定，效果待评审 | 测算24台，暂未出现不灵敏现象。初步确定接口打热熔胶的方式解决了此问题。
6 | 身份证读卡器 | 读取不灵敏，需手动按压身份证 | 软件程序调试 | 今天暂出现，等待后续测试
7 | 打印机 | 打印时显示打印设置界面 | 需每台机器单独设置 | 每台机器已设置禁用显示设置界面。