## 问题跟踪
一、今日问题解决状况：
序号 | 问题描述 | 是否解决
1 | 发布程序 | 预存限额改为10万,已发布。
2 | 前期需要补录的金额已经补录成功； | 前期充值异常记录均已视频核实除个别记录需与患者核实外，均已处理
3 | 财务对账； | 1、已处理到截止6月20日记录，存在部分数据一致，已解决。 2、支付宝、微信、银联、广发退款交易明细对账已开发，招行接口开发中
4 | Webservice接口程序发布异常，导致部分业务访问404错误。 | 已排查原因，有一台负载服务器程序发布失败。
5 | 微信同时异步通知多次，导致记账重复问题。 | 已发布
二、当前仍存在的问题：
序号 | 问题描述 | 解决方案 | 类型 | 优先级 | 解决时间
硬件问题
1 | 证卡打印机两个驱动、卡卡、进卡故障、翻转模组故障等 | 发卡机固件升级后，翻面模组错误依然存在，发送故障数为13次，故障率为0.69%。 | 硬件 | 高 | 2017-06-30
2 | 凭条打印机卡纸 | 发卡机固件升级后，故障率依然很高； | 硬件 | 中 | 2017-06-30
3 | 报告打印机卡纸 | 发卡机固件升级后，故障率依然很高； | 硬件 | 中 | 2017-06-30
软件问题
1 | 吞卡问题：吞就诊卡、吞银行卡问题需要自助机程序做异常处理优化。 | 1、就诊卡读卡器、银联卡读卡器吐卡异常，导致吞卡，已增加日志，排查问题。 2、存在关机状态下允许查卡吞卡现象，程序待完善； 3、引导人员加强引导提示。如果患者报告此类问题，运维人员帮忙开箱取卡；如果未接到报告，在日常运维中发现，则将卡统一交给医院失误招领处。 | BUG | 高 | 2017-06-30
2 | 存现金时，会造成IE浏览器界面卡死，必须手动刷新界面，但是钱被吞，账没有记，患者就诊卡没有预存记录； | 暂未排除出问题，只能通过重构功能代码进行排除，对于已发生数据走现金补录流程解决。 | BUG | 高 | 2017-06-25
3 | 预存现金出现吞钞，记帐金额与实际预存金额不符； | 暂未排除出问题，只能通过重构功能代码进行排除，对于已发生数据走现金补录流程解决。 | BUG | 高 | 2017-06-25
4 | 广发信用卡因为广发接口原因无法退款； | 已与广发银行沟通，当前接口已开发，接口调试中。 | 新需求 | 中 | 2017-07-18
5 | 对于自助机退费失败，需要和财务窗口协商是否允许患者在窗口退微信、支付宝、储蓄卡预存； | 当前实现支付宝、微信、广发、招行交易明细自动对账功能，银联手工导入明细后对账。后续需根据明细对账结果生成对账调节表； | 业务流程 | 中 | 2017-06-30
6 | 社保卡相关业务不稳定 | 由杨富贵排查跟踪问题，找出不稳定的原因，及时解决。当前疑是原因如下： 原因1、医保网络不稳定，无法解决 原因2、程序逻辑，待排查 原因3、医保卡读卡器接触不良 | BUG | 高 | 2017-06-23
7 | 自动对账并生成调节表 | 当前实现支付宝、微信、广发、招行交易明细自动对账功能，银联手工导入明细后对账。后续需根据明细对账结果生成对账调节表； | 新需求 | 高 | 2017-06-26
8 | 消费明细查询功能 | 已协调HIS端，接口开发中 | 新需求 | 中 | 2017-06-30
9 | 就诊卡发卡口灯长亮； 部分机器表单打印后表单打印机灯常亮； | 分析程序，找出原因，逐步修正。 | BUG | 低 | 2017-06-30
10 | 预存记录、消费记录查询界面无余额显示 | 后续功能完善 | 功能改进 | 低 | 2017-06-25

## 故障率趋势图
序号 | 故障类型 | 6月23日 | 6月24日（六） | 6月25日（日） | 6月26 | 6月27 | 6月28 | 6月29 | 6月30 | 7月1日（六） | 7月2日（日） | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | 7月8日（六）
1 | 发卡故障 | 1.03% | 1.107% | 0.5017% | 0.5734% | 0.9736% | 1.624% | 1.234% | 0.6882% | 0.956% | 0% | 0.6007% | 1.214% | 0.5603% | 0.6706% | 0.5936% | 0.7597%
2 | 凭条打印机故障 | 0.06105% | 0.04621% | 0.1588% | 0.07246% | 0.08611% | 0.06286% | 0.113% | 0.08137% | 0.05718% | 0% | 0.1029% | 0.05076% | 0.0756% | 0.06315% | 0.1488% | 0.1105%
3 | 报告打印机故障
4 | 就诊卡口吞卡
5 | 银行卡口吞卡 | 0.79% | 0.16% | 0% | 0.1047% | 0.1312% | 0.1208% | 0% | 0% | 0.3067% | 0.6667% | 0% | 0.2148% | 0.2296% | 0% | 0% | 0%
6 | 现金预存故障 | 0.18% | 0.09% | 0.3205% | 0.1651% | 0.07722% | 0.03517% | 0.2745% | 0.2287% | 0.2882% | 0.2484% | 0.11% | 0.4972% | 0.2772% | 0.1809% | 0.376% | 0.2213%
7 | 社保卡建档故障 | 0% | 0% | 0% | 0.321% | 0.2667% | 0% | 0.2801% | 1.246% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3899% | 0% | 0.4651% | 0%
8 | 支付宝微信预存故障 | 0.46% | 0% | 0% | 0.1207% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
9 | 银行卡预存故障 | 0.4% | 0% | 0.369% | 0.1047% | 0.06562% | 0.1208% | 0.237% | 0% | 0% | 0.6667% | 0.1028% | 0.2148% | 0% | 0% | 0% | 0%
10 | 各类退款故障 | 0.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2967% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7059% | 0% | 0% | 0% | 0%
11 | 误操作 | 0.12% | 0.01% | 0.0794% | 0.04347% | 0.007828% | 0.09715% | 0.05981% | 0.1139% | 0.07148% | 0.04515% | 0.04115% | 0.03384% | 0.0567% | 0.01263% | 0.00744% | 0.02761%
12 | 其他硬件故障
13 | 其他软件故障
14 | 总故障 | 0.85% | 0.58% | 0.6749% | 0.4058% | 0.5871% | 0.4572% | 0.5516% | 0.4801% | 0.5861% | 0.316% | 0.4012% | 0.6711% | 0.63% | 0.3789% | 0.6027% | 0.6627%
1 | 硬件故障率 | 0.28% | 0.49% | 0.3176% | 0.1739% | 0.2975% | 0.3029% | 0.3057% | 0.1953% | 0.2144% | 0.09029% | 0.2057% | 0.2425% | 0.1701% | 0.1831% | 0.2679% | 0.2209%
2 | 软件故障率 | 0.45% | 0.08% | 0.2779% | 0.1884% | 0.2818% | 0.05715% | 0.1861% | 0.1709% | 0.3002% | 0.1806% | 0.1543% | 0.3948% | 0.4032% | 0.1831% | 0.3274% | 0.4142%
3 | 误操故障率 | 0.12% | 0.01% | 0.0794% | 0.04347% | 0.007828% | 0.09715% | 0.05981% | 0.1139% | 0.07148% | 0.04515% | 0.04115% | 0.03384% | 0.0567% | 0.01263% | 0.00744% | 0.02761%
已整改设备
1 | 发卡故障:32台 | [11 empty] | 3
2 | 凭条打印机故障:8台 | [11 empty] | 3
3 | 报告打印机故障:8台 | [11 empty] | 0

## 总故障率
序号 | 故障类型 | 故障次数 | 总量类型 | 总次数 | 分项故障率 | 硬件故障次数 | 软件故障次数 | 误操作次数 | 总故障次数 | 总废卡数 | 序号 | 业务种类
[11 empty] | 1 | 办理就诊卡 | 796
1 | 发卡故障 | 8 | 发卡总量 | 1053 | 0.7597% | 8 |  |  |  |  | 2 | 社保卡建档 | 257
2 | 凭条打印机故障 | 8 | 凭条打印机使用次数 | 7243 | 0.1105% | 8 |  |  |  |  | 3 | 预约挂号 | 1309
3 | 报告打印机故障 | 0 | 报告打印机使用次数 | - | #VALUE! | 0 |  |  |  |  | 4 | 预约签到 | 1087
4 | 就诊卡口吞卡 | 5 | 就诊卡口插卡次数 | - | #VALUE! |  | 5 |  |  |  | 5 | 就诊卡挂失补 | 66
5 | 银行卡口吞卡 | 0 | 银行卡预存次数 | 347 | 0% |  | 0 |  |  |  | 6 | 我的预约
6 | 现金预存故障 | 5 | 现金预存次数 | 2259 | 0.2213% |  | 5 |  |  |  | 7 | 缴费 | 350
7 | 社保卡建档故障 | 0 | 社保卡建档次数 | 257 | 0% |  | 0 |  |  |  | 8 | 消费记录查询
8 | 支付宝微信预存故障 | 0 | 支付宝微信预存次数 | 585 | 0% |  | 0 |  |  |  | 9 | 现金预存 | 2259
9 | 银行卡预存故障 | 0 | 银行卡预存次数 | 347 | 0% |  | 0 |  |  |  | 10 | 银行卡预存 | 347
10 | 各类退款故障 | 0 | 就诊卡退款次数 | 187 | 0% |  | 0 |  |  |  | 11 | 微信预存 | 422
11 | 误操作 | 2 | 总交易次数 | 7243 | 0.02761% |  |  | 2 |  |  | 12 | 门诊病历打印
12 | 其他硬件故障 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 13 | 预存纪录查询
13 | 其他软件故障 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 14 | 支付宝预存 | 163
14 | 总故障 | 48 | 总交易次数 | 7243 | 0.6627% |  |  |  | 48 |  | 15 | 检验科报告单打印
[5 empty] | 故障分类总计： | 16 | 30 | 2 | 48 | 42 | 16 | 就诊卡退款 | 187
[5 empty] | 总交易次数： | 7243 | 7243 | 7243 | 7243 | 7243 | 17 | 血型鉴定查询
[5 empty] | 各类故障率： | 0.2209% | 0.4142% | 0.02761% | 0.6627% | 0.5799%
| 已整改设备 | [10 empty] | 总交易次数 | 7243
1 | 发卡故障:32 | 3
2 | 凭条打印机故障:8 | 3
3 | 报告打印机故障:8 | 0

## 1号门诊故障统计
日期 | 7月8日 | 总故障 | 证卡打印机 |  |  |  | 凭条 | 报告 | 就诊口吞 |  | 银行口吞 |  | 现金预存 |  |  | 社保建档 |  | 支微 | 银行卡 |  | 各类 | 其他硬件故障 |  |  | 其他软件故障 |  |  | 废卡
医院编号 | 楼层位置 | 次数 | 卡卡 | 翻面模组 | RF | 无法进卡 | 卡纸 | 卡纸 | 正常操作 | 误操作 | 正常操作 | 误操作 | 进钞死机 | 进钞错帐 | 误操作 | 异地社保 | 昆明社保 | 预存 | 预存 | 误操作 | 退款 | 误操作 | 网线松动 | 电源断电 | 误操作 | 网页卡 | 网络异常 | 数量
032*^ | 一号门诊1层 | 0
051*^ | 一号门诊1层 | 0
053*^ | 一号门诊1层 | 0
068*^ | 一号门诊1层 | 0 | [25 empty] | 1
074*^ | 一号门诊1层 | 1 | [6 empty] | 1
055*^ | 一号门诊1层 | 0
056*^ | 一号门诊1层 | 4 |  |  |  |  | 3 | [18 empty] | 1
057*^ | 一号门诊1层 | 1 | [23 empty] | 1
058* | 一号门诊1层 | 0
060* | 一号门诊1层 | 4 | 1 | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 2
063* | 一号门诊1层 | 1 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 15
067* | 一号门诊1层 | 0 | [25 empty] | 2
078* | 一号门诊1层 | 0
079* | 一号门诊1层 | 1 | [23 empty] | 1
059 | 一号门诊2层 | 1 | [6 empty] | 1
061 | 一号门诊3层 | 3 | 2 |  |  |  | 1 | [20 empty] | 1
052 | 一号门诊4层 | 4 | [6 empty] | 1 | 1 | [15 empty] | 2
062 | 一号门诊4层 | 3 | [6 empty] | 1 | [16 empty] | 2
064 | 一号门诊4层 | 2 | [23 empty] | 2
065 | 一号门诊4层 | 2 | [23 empty] | 2
066 | 一号门诊4层 | 1 | [23 empty] | 1
054 | 一号门诊5层 | 0
069 | 一号门诊5层 | 0
070 | 医技楼 | 0
073* | 急诊科一层 | 1 | 1
080* | 急诊科一层 | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
075 | 三号住院 | 0
076 | 一号住院 | 0
077 | 一号住院 | 1 | [23 empty] | 1
|  | 33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 19
1 | 发卡故障 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0
2 | 凭条打印机故障 | 4 |  |  |  |  | 4
3 | 报告打印机故障 | 0 | [5 empty] | 0
4 | 就诊卡口吞卡 | 5 | [6 empty] | 5
5 | 银行卡口吞卡 | 0 | [8 empty] | 0
6 | 现金预存故障 | 2 | [10 empty] | 1 | 1
7 | 社保卡建档故障 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
8 | 支付宝微信预存故障 | 0 | [15 empty] | 0
9 | 银行卡预存故障 | 0 | [16 empty] | 0
10 | 各类退款故障 | 0 | [18 empty] | 0
11 | 误操作 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
12 | 其他硬件故障 | 0 | [20 empty] | 0 | 0
13 | 其他软件故障 | 16 | [23 empty] | 16 | 0
14 | 总故障 | 33
备注@1：带有*号的，机器证卡打印机传感器已调整。
备注@2：带有^号的，机器凭条出口和报告单出口已更换。
1 | 发卡故障:16台 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
2 | 凭条打印机故障:8台 | 3 |  |  |  |  | 3
3 | 报告打印机故障:8台 | 0 | [5 empty] | 0

## 2号门诊故障统计
日期 | 7月8日 | 总故障 | 证卡打印机 |  |  |  | 凭条 | 报告 | 就诊口吞 |  | 银行口吞 |  | 现金预存 |  |  | 社保建档 |  | 支微 | 银行卡 |  | 各类 | 其他硬件故障 |  |  | 其他软件故障 |  |  | 废卡
医院编号 | 楼层位置 | 次数 | 卡卡 | 翻面模组 | RF | 无法进卡 | 卡纸 | 卡纸 | 正常操作 | 误操作 | 正常操作 | 误操作 | 进钞死机 | 进钞错帐 | 误操作 | 异地社保 | 昆明社保 | 预存 | 预存 | 误操作 | 退款 | 误操作 |  |  | 误操作 | 网页卡 | 网线松 | 数量
医院编号: 001*; 楼层位置: 二号门诊1层; 次数: 1; 误操作: 1 | [5 empty] | 2
002* | 二号门诊1层 | 0
医院编号: 003*; 楼层位置: 二号门诊1层; 次数: 0 | [5 empty] | 1
004* | 二号门诊1层 | 3 |  |  |  |  | 3
医院编号: 049*; 楼层位置: 二号门诊1层; 次数: 1 |  |  |  | 1 |  | 1
医院编号: 050*; 楼层位置: 二号门诊1层; 次数: 1 |  |  |  | 1 |  | 4
005* | 二号门诊1层 | 0
医院编号: 006*; 楼层位置: 二号门诊1层; 次数: 0 | [5 empty] | 5
040* | 二号门诊1层 | 0
008* | 二号门诊1层 | 0
医院编号: 009*; 楼层位置: 二号门诊1层; 次数: 0 | [5 empty] | 4
041* | 二号门诊1层 | 0
医院编号: 071*; 楼层位置: 二号门诊1层; 次数: 0 | [5 empty] | 1
018* | 二号门诊1层 | 0
035* | 二号门诊1层 | 1 |  |  |  |  | 1
072* | 二号门诊1层 | 1 | [10 empty] | 1
010 | 二号门诊M层 | 0
012 | 二号门诊M层 | 0
014 | 二号门诊2层 | 0
医院编号: 015; 楼层位置: 二号门诊2层; 次数: 0 | [5 empty] | 1
016 | 二号门诊2层 | 0
017 | 二号门诊2层 | 0
011 | 二号门诊3层 | 0
019 | 二号门诊3层 | 1 | [11 empty] | 1
020 | 二号门诊3层 | 0
医院编号: 021; 楼层位置: 二号门诊3层; 次数: 1 |  |  |  | 1
022 | 二号门诊4层 | 0
医院编号: 023; 楼层位置: 二号门诊4层; 次数: 1; 翻面模组: 1 | [5 empty] | 1
024 | 二号门诊4层 | 0
医院编号: 025; 楼层位置: 二号门诊4层; 次数: 1; 翻面模组: 1 | [5 empty] | 1
026 | 二号门诊4层 | 0
027 | 二号门诊4层 | 0
028 | 二号门诊5层 | 0
029 | 二号门诊5层 | 1 | [11 empty] | 1
030 | 二号门诊5层 | 0
031 | 二号门诊5层 | 0
033 | 二号门诊6层 | 0
013 | 二号门诊6层 | 0
034 | 二号门诊6层 | 0
036 | 二号门诊7层 | 0
037 | 二号门诊7层 | 0
医院编号: 038; 楼层位置: 二号门诊7层; 次数: 1; 卡卡: 1 | [5 empty] | 2
039 | 二号门诊7层 | 0
007 | 二号门诊8层 | 0
042 | 二号门诊8层 | 0
043 | 二号门诊8层 | 0
医院编号: 044; 楼层位置: 二号门诊9层; 次数: 1 |  |  |  | 1
045 | 二号门诊9层 | 0
046 | 二号门诊10层 | 0
047 | 二号门诊10层 | 0
048 | 二号门诊11层 | 0
|  | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23
1 | 发卡故障 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0
2 | 凭条打印机故障 | 4 |  |  |  |  | 4
3 | 报告打印机故障 | 0 | [5 empty] | 0
4 | 就诊卡口吞卡 | 0 | [6 empty] | 0
5 | 银行卡口吞卡 | 0 | [8 empty] | 0
6 | 现金预存故障 | 3 | [10 empty] | 1 | 2
7 | 社保卡建档故障 | 0 | [13 empty] | 0 | 0
8 | 支付宝微信预存故障 | 0 | [15 empty] | 0
9 | 银行卡预存故障 | 0 | [16 empty] | 0
10 | 各类退款故障 | 0 | [18 empty] | 0
医院编号: 11; 楼层位置: 误操作; 次数: 1; 误操作: 1; 误操作: 0; 误操作: 0; 误操作: 0; 误操作: 0 |  |  | 0
医院编号: 12; 楼层位置: 其他硬件故障; 次数: 0 | 0 | 0
医院编号: 13; 楼层位置: 其他软件故障; 次数: 4 |  |  |  | 4 | 0
14 | 总故障 | 15
备注@1：带有*号的，机器证卡打印机传感器已调整。
备注@2：带有^号的，机器凭条出口和报告单出口已更换。
1 | 发卡故障:16台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 凭条打印机故障:0台 | 0
3 | 报告打印机故障:0台 | 0

## 运维组提出的故障分析及解决方案建议
运维组工作总结
日期 | 问题记录及其建议
2017-06-21 | 1.预存(现金，微信，支付宝,银行卡)时出现白屏,刷新后恢复.待改进。--问题依旧.
2.现金充值需提示一张一张存。进钞串口需要控制。--今天未出现
3.现金预存后不显示预存金额。--今天未出现
4.打印机卡纸，需要安装倒纸口。--今天未出现
5.银行卡预存时等待输入密码时间太短。
6.办理完业务后无法退卡。就诊卡掉入机箱。
7.提示存现金时，长时间不存后无法退卡，就诊卡掉入机箱。
8.关闭灯控（除了报告单灯控）。
新增问题如下:
1.银行卡密码输入提示需改进.
2.现金充值时存在进钞卡死.
3.现金预存时绿灯提前,金额偶尔不对.
4.社保卡建档时,插入就诊卡被吞.
5.建议把办理就诊卡改为身份证建档.
6.身份证建档时会将身份证放到屏幕.
7.发卡时卡在正在制卡界面.
8.就诊卡卡在就诊卡口,必须手动拿出.
9.临时卡没有手机验证界面.
10.2号楼3楼029现金预存问题.
11.有些功能界面会退回首页.
2017-06-22 | 12.办业务时双击屏幕被放大
13.发卡口发卡会被吸回去
14.银行卡口插入银行卡，不吐卡，不吸卡（个例）
15.浏览器被关闭
16.1号住院楼077篡改银行卡密码
17.清洁材料不足（清洁卡，滚动轴，95%酒精，纱布）（酒精纱布已购买。并对1楼所有机器清洁了一遍）
2017-06-23 | 18.各种方式的预存界面需要刷新才能正常操作。
19.有的时候功能界面会白屏
20.2号楼6楼013凭条打印故障，未修复。
21.打印报告一直停在正在打印中。
22.银行卡、支付宝、微信、现金预存，会出现最多只能存0。
23.功能界面被点没了，然后就诊卡退不出来。
2017-06-24 | 24.出现收不验证码的情况。
25.首先是翻面模组错误，然后不支持此色带。
26.58号机器办卡取卡时手指碰一下卡便缩回去了。
27.打印机接受指令后不打印，重启后便打印出来。（经常发生，015，65,68,022，058）卡纸卡在盒子里
2017-06-25 | 28.建议周日把2号楼整栋的现金功能关闭。
29.社保卡办就诊卡时没有凭条。
30.急诊自助机卡办卡时在（检测自助机）界面。
2017-06-26 | 31.现金预存，微信预存时出现银行卡预存界面。
32.2号4楼023无法识别银行卡。
33.无法签到，点击签到->确定,无反应。仍是签到状态。
34.机器无法签到，去分诊台签到，提示卡号规则无法识别。
35.插入就诊卡办理业务时，偶尔会返回到主界面。
2017-06-27 | 36.预存界面异常。
37.银行卡输入第一个密码后跳回到主界面。
38.9号之前办的卡，重新补办后健康号不一致，余额不同步显示为0。
39.功能界面异常关闭
40.银行卡退款一直处于正在支付环境。
41.1号楼51存不了现金，56号无法读取社保卡，急诊080无法打印报告单，急诊073录像机硬盘错误。
42.1号楼1楼055社保卡建档异常、
43.2号1楼071触摸屏已损坏，自助机暂停使用。
2017-06-28 | 44.55 57 67 68号机制卡成功出卡，却显示翻面模组错误。
45.69无法查看缴费项目
46.手机预约时间在机器上不对应
47.社保卡建档健康号不一致
48.自费卡与社保卡预约信息一样。
49.2号9楼44号系统异常关机。
50.自费卡预约挂号最后一步显示未认证患者。
51.2号4楼22 23 24 频繁卡卡
52.003 018 卡卡严重，清洁未解决。
53.077无法读取身份证
2017-06-29 | 54.招行退款操作正确，显示失败或被冻结。
55.1号1楼GF039银联问题，一直处于正在支付环境。
56.1号1楼056无法读取社保卡
57.60 63号机器无法进卡。
58.就诊卡提示卡内数据需替换
59.使用过程中发生色带断裂
60.建议显示器上的通知加上类似带走就诊卡的通知
2017-06-30 | 61.社保卡建档完成的就诊卡，提示未认证患者！就诊卡补办后还是未认证患者！网络正常。
62.急诊两台机器经常出现远程网络异常！
63.就诊卡口误插入它卡被吞入机箱。（50/60/63号机器）
64.63号机器经常出现社保卡建档异常，提示出错。重启恢复，过一久又异常。
65.功能页面会发生莫名奇妙被关闭的情况。
66.77号机器无法识别身份证。检测电源正常！
67.报告打印机卡纸严重，一般都是卡在打印序列，正在打印状态，重启继续。
68.建议周天把2号门诊现金功能完全关闭。只有1楼3-4台机器有现金预存记录，完全没必要运营。清钞很麻烦。
2017-07-01 | 69.67正在制卡，RF处理。卡卡。
70.66输入密码，页面跳转，卡死。（操作不当）
71.2号5楼029现金卡死在钞箱口。
72.建议：可否调换2号M楼广发机器位置。
73.建议：周末关闭2号楼现金功能。
74.GF0036现金功能被关闭。手动开启，下午收钞显示已清钞，实际里面有钱。
75.急诊两台还是经常显示远程网络异常，刷新解决。
76.8楼043触摸屏异常，没通电。
77.住院076银行卡预存，无法插银行卡。需等待很久、
78.患者办理完业务经常忘记退卡。
79.发现患者捡到别人的没有名字的卡，就去充钱。以为有卡就能看病。
80.建议把卡上的名字打印大号一点。
2017/7/2 | 81.出现微信连续两次退款相同金额，显示退款成功，实际却只有一次到账的情况、
82.1号楼1楼068网口接触不良
83.1号1楼057和1号住院077二代身份证数据线接头不稳，容易松动。
84.1号1楼056出现进钞卡死，刷新后恢复，现金预存无凭条，查账却预存成功！
2017-07-03 | 85.微信预存和现金预存，支付宝预存，都会显示银行卡预存的那个界面，显示正在检查支付环境，62/75/79、60号出现较多。
86.一号楼4喽66号机摄像头的画面是灰色的。
87.2号楼020机器卡钱，一般在纸币器，一半在钞箱，钱很皱。
88.2号楼041/036的凭条打印机，有凭条纸且无卡纸情况，但打印不了凭条，偶尔发生。
2017-07-04 | 89.银行卡退款，经常刷错身份证。
90.银行卡退款，操作正确，但是显示退款异常，预存记录显示处理中，钱也没有到患者的账户，也不在就诊卡上。
91.预约时间为16点20分,15点30分去签到，显示正在呼叫，签到不了。
92.昨天可以挂3个号，但今天才能挂2个号。
93.没有卡凭条纸，凭条纸也有，但打不出凭条来，测试又可以出凭条纸（032、068、073、036、014）
94.退款显示账户冻结，人工窗口表示没有冻结，也退不了款。
95.网页非正常关闭，患者使用过程中被关闭（054、060、079、030、013）
96.微信，支付宝，现金预存，会出现银行卡预存的界面，临时卡的预存上限出现10万的状况。
97.办卡成功，但屏幕显示无法打印。（005、009、003.、063、058、057）
98.屏幕显示正在重新制卡，但卡怎么都不出来，打印机显示卡片需排除，但是打印机中无卡需排。（2.3.4.18.35.67.58）
99.屏幕白屏，任务管理器中结束进程还是白屏，多次刷新无效，(040、018、027、054、068)
100.打印机中两张卡重叠在一起（021）
101.点击打印指令，显示正在打印，但是打印机既不出纸也不卡纸，重启打印机恢复
2017-07-05 | 102.银行卡预存时跳出一个检测窗口，程序除了视屏其他被关了。（76）
103.机器显示预存额度为最多可存100万（077）
104.用社保卡办卡，在出卡时显示创建档案失败，不出卡。（076 077）
105.支付宝预存显示系统无法支付，刷新恢复（076）
106.能办卡，但是出卡后显示发送打印指令异常（040 047 ）
107.银行卡支付卡在检查支付环境界面，无法支付（023 028 055 053 ）
108.012号机网线接口卡不主，松动。
109.银行卡支付，未插卡却让输密码，刷新恢复（072）
110.银行卡预存时，机器提示插入银行卡，但插不进去，还会有警报声。（076 077）
111.网页显示系统时间出错，应用程序将关闭，屏幕点不动，重启恢复。（012）
112.表单打印不出纸，没有卡纸，（028 031 030 062 066）
113.网页无故被关闭（045 047 054 060 022）
114.socket 无故被关（055）
115.显示退款异常，但退成功了，预存记录显示正在处理中。
116.A4打印纸已耗完。
117.有人冒充工作人员回收患者的自费卡（患者用社保办了卡就不用自费卡，以为要回收）
2017-07-06 | 118.患者用身份证办了一张自费卡，卡里多出了预约信息，患者表示从没预约过。
119.银行卡预存停留在检查支付环境界面，重启UPS无效，波特率正常。（58）
120.点击现金预存，机器跳过插卡环节，出现进钞界面，患者不知道，就塞钱，好在机器没吞。（061）
121.预存现金，钞票在纸币器反复进出，经咨询，是纸币器识别率低和脏，需要酒精清洗。（067）
122.预约挂号时，选择所有日期和当天或是某天，预约的信息不对，列如在所有日期里是5个医生20个号，点击某一天会变成3个医生15个号。
123.机器白屏，重启机器也没有用，线路和电源没有问题，就诊卡入口有时能进卡有时不能。（071）
124.网页无故被关，弹出多个未知网页（047 038 ）
125.银行卡退款，操作正确，但是多日不到账。
126.现在卡网页的情况很严重。
2017-07-07 | 127.卡表单，卡凭条，网页卡的很严重，比以前多。
128.办卡，卡上有水渍。（005）
129.办理业务，除了身份证办卡有声音，其他的都有有声音。（071）
130.患者办理就诊卡，出来的是一张没有打印的空卡，患者的卡在废卡槽（005）
131.发卡异常，办出来得卡是没打印过的。（038）
2017-07-08 | 132.卡网页严重。
133.打印机不出纸，机器不卡纸且有纸，不能执行打印命令，重启恢复。（58）
134.网页被关无故被关。（67 52 62 59 80 20 11 5）
135.白屏严重，一天就出现3次，网线松动。（68）
136.卡凭条纸,（004）
137.用医保卡缴费，屏幕显示预结算失败。
138.功能界面建议添加一个余额查询的功能。患者需求很大。
139.建议调整功能菜单的顺序，把充值列为一排，功能归类。

## 财务补录数据
时间 | 顾客姓名 | 健康号 | 电话 | 自助机编号 | 时间 | 故障情况 | 汇报人 | 备注
7月8日 | 赵忠义 | 1000159200 | 15885240487 | 1号门诊1楼063 | 8:35 | 充值现金50元，未到帐 | 汪红梅 | 状态为A,已处理
| 钱正菊 | 1000085805 | 15924636913 | 2号门诊5楼029 | 9:15 | 现金存款100元未到账 | 徐星宇 | 查无记录，录像核实确实充值100元（已处理）
| 李世滇 | 0103046115 | 18288662934 | 2号门诊3楼019 | 15:35 | 现金存款两张50未到账 | 徐星宇 | 状态为A,已处理
| 李春艳 | 1000160146 | 18313933036 | 2号门诊5楼029 | 16:05 | 现金预存150未到账（之前还成功存过200元） | 徐琛 | 状态为A,已处理